Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

| ОКП 42 1503 |  | МКС 75.180.99 |
| --- | --- | --- |
| ОКП РБ 33.20.53.100 |  | 91.140.30 |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер |
|  |  | РУП «Белгазтехника» |
|  |  | __________ А.П. Брушков |
|  |  | "____" ____________ 2014 г. |

Индикатор тяги

ИТ-1

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

ЕЛШУ.402222.001  РЭ -ЛУ

|  |  | Начальник конструкторского |
| --- | --- | --- |
|  |  | отдела КИП и А |
|  |  | __________ А.А. Тясто |
|  |  | Начальник отдела метрологии и |
|  |  | испытаний продукции |
|  |  | __________ Л.В. Василевский |
|  |  | Начальник технического отдела |
|  |  | __________ И.М. Кравченко |
|  |  | Заместитель начальника ОП |
|  |  | __________ В.Я. Козыренко |
|  |  | Начальник ОТК |
|  |  | __________ Д.М. Медведев |
|  |  | Начальник отдела стандартизации |
|  |  | __________ А.С. Романовская |

Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское

унитарное предприятие «Белгазтехника»

| ОКП 42 1503 |  | МКС 75.180.99 |
| --- | --- | --- |
| ОКП РБ 26.51.53.100 |  | 91.140.30 |

| Утверждён |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЕЛШУ.402222.001 РЭ-ЛУ |  |  |

Индикатор тяги

ИТ-1

Руководство по эксплуатации

ЕЛШУ.402222.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Лист |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение изделия 3 |
| 2 | Технические характеристики 3 |
| 3 | Комплектность 4 |
| 4 | Устройство и принцип работы 5 |
| 5 | Указания мер безопасности 7 |
| 6 | Порядок работы 7 |
| 7 | Техническое обслуживание 8 |
| 8 | Возможные неисправности и способы их устранения 9 |
| 9 | Свидетельство о приемке 10 |
| 10 | Гарантии изготовителя 10 |
| 11 | Сведения о рекламациях 11 |
| 12 | Сведения о консервации и упаковке 11 |
| 13 | Сведения о транспортировании и хранении 12 |
| 14 | Лист регистрации изменений 13 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Индикатор тяги ИТ-1 (далее - прибор) малогабаритный переносной, непрерывного действия, с автономным электропитанием, со световой индикацией, для работы в атмосферном воздухе, предназначен для измерения и контроля скорости потока воздуха (тяги) в системах вентиляции и дымоходах.

1.2  Прибор предназначен  для работы в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 ºС и относительной влажности не более 98 %  при температуре 35 ºС.

Климатическое исполнение прибора С3 по ГОСТ 12997-84 и УХЛ 3.1 по                   ГОСТ 15150-69 c  расширением температурного диапазона от минус 20 до плюс 50 ºС.

1.3 По устойчивости к механическим воздействиям прибор имеет исполнение N1 по ГОСТ 12997-84.

1.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.5 Прибор состоит из зонда измерительного с датчиком контроля потока воздуха, блока управления, представляющего собой электронную плату в корпусе, и  аккумуляторного  блока питания.

1.6 Прибор по ГОСТ 12997-84 относится к изделиям, не являющимся средствами измерения.

1.7 По совместимости и уровню индустриальных радиопомех прибор соответствует требованиям СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (п.7), СТБ EN 55011-2012 (п.6.2.2).

1.8 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует требованиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.9   Прибор соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические данные и основные параметры:

2.1.1 Диапазон измерения скорости воздушного потока от 0,2 до 20 м/с.

2.1.2 Время прогрева не более 2 c.

2.1.3 Время срабатывания световой сигнализации при повышении (понижении) предельной скорости воздушного потока воздуха не более 2 с.

2.1.4 Электрическое питание прибора осуществляется от четырёх встроенных аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2 В. Предусмотрен контроль состояния аккумуляторной батареи. Диапазон питающих напряжений от 4 до 6 В. Прибор сигнализирует о снижении напряжения  питания  менее 4,5 В  и автоматически выключается при напряжения  питания  менее 4,2 В.  Средний ток потребления не более 0,2 А.

2.1.5 Время  непрерывной  работы  прибора  от одного комплекта свежезаряженных аккумуляторов в нормальных условиях не менее 16 ч.

2.1.6 Результаты контроля, выраженные в скорости м/с, отображаются на LED индикаторе прибора. Прибор обеспечивает  цифровую индикацию  выходных  показаний  с  номинальной ценой единицы наименьшего разряда  -   0,2 % НПВ,  вид выходного кода  -  десятичный,  число разрядов  -  3.

В зависимости от фактического состояния отображаются так же:

- выход за предельные режимы измерений;

- зафиксированные показания на индикаторе и состояние фиксации;

- сообщение об обрыве или об отключении зонда измерительного;

-     состояние источника питания.

2.1.7 Габаритные размеры прибора с подключенным зондом измерительным не более

480 x 60 x 35 мм.

2.1.8 Масса прибора не более 0,45 кг.

2.2 Сведения о содержании драгоценных и  цветных металлов

2.2.1 Прибор не содержит драгоценные металлы.

2.1.2 Прибор содержит следующие цветные металы:

- алюминий и алюминиевые сплавы А/Ш/1 (Д16Т) – 140г;

- сплавы оловяно-свинцовые Г/II/3 (ПОС 61) – 8г;

- лом сложный состоящий из двух и более цветных металлов КI (4 аккумулятора типоразмера АА) – 120г.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|  | Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор тяги ИТ-1 | ЕЛШУ.402222.001 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | ЕЛШУ.402222.001 РЭ | 1 |
| 3 | Адаптер сетевой | ЕЛШУ.402222.001-5 | 1 |
| 4 | Упаковка | ЕЛШУ.402222.001-7 | 1 |

3.2 Изделия с ограниченным ресурсом приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество |
| --- | --- | --- |
| VH AA | Аккумулятор GP/NiMH/AA (1.2V,2700 mAh) | 4 |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1 Внешний вид прибора показан на  рисунке 4.1.

Конструктивно прибор состоит из корпуса 1 и измерительного зонда с датчиком    потока 2. Верхняя и нижняя крышка представляют собой профиль, выполненный из сплава алюминия Д-16АТ, две боковые крышки также выполнены из сплава Д-16АТ. Верхняя, нижняя и две боковые крышки, скрепленные между собой винтами, образуют корпус прибора.

В верхней части корпуса находится блок управления, а в нижней - блок питания .

Блок управления представляет собой плату, на которой располагаются устройство отображения информации, органы управления, элементы сигнализации и т.д.

1 – корпус;

2 – измерительный зонд с датчиком потока;

3 – LED индикатор;

4 – кнопка включения;

5 – индикатор разряда батарей более чем на 80%;

6 – индикатор полного разряда батарей;

7 – разъем для заряда аккумуляторной батареи (АКБ) блока питания;

8 – маркировочная табличка;

9 – индикаторы – подключения  зарядного устройства и заряда батарей.

Рисунок 4.1

Блок питания представляет собой пластмассовую оболочку, внутри которой расположена аккумуляторная батарея из 4 последовательно соединенных аккумуляторов типоразмера АА. Блок питания обеспечивает работу электронной схемы прибора.

Внизу с левой стороны корпуса находится розетка 7 для подключения сетевого адаптера, и последующей зарядки блока питания.

На лицевой панели прибора расположены:

-  маркировочная табличка 8;

- семисегментный LED индикатор 3, предназначенный для отображения значений скорости потока;

-  кнопка 4 для включения / выключения прибора и фиксации / расфиксации показаний.

4.2 Включение прибора осуществляется нажатием на кнопку включения/выключения.

Выключение прибора осуществляется нажатием на кнопку и удерживанием около 2 с.

Для фиксации/расфиксации показаний прибора необходимо кратковременно нажать на кнопку включения/выключения, при фиксации - включается дополнительная подсветка индикатора прибора.

Автоматическое отключение  прибора происходит через 10 минут после включения.

При включении прибора если не достигнут нижний предел измерения равный 0,2м/с, на дисплее отображаются – 0.0.

Индикация скорости потока воздуха отображается в пределах от 0,2м/с до 20м/с, с точностью до 0,1м/с.

Если  превышен верхний предел диапазона измерений прибора на дисплее отображается - □□□.

При разрядке аккумуляторных батарей  до 4,5 В на приборе загорается желтый светодиод.

При отсутствии  или обрыве зонда измерительного во включенном состоянии прибора на индикаторе отображается  – Er.r.

При полной разрядке аккумуляторных батарей  гаснет жёлтый и загорается красный светодиод, гаснет дисплей и прибор отключается. Нажатие  кнопки включения при разряженных аккумуляторных батареях включает только красный светодиодный индикатор, при отпускании кнопки питание прибора отключается.

Аккумуляторная батарея, состоящая из четырех последовательно соединенных элементов, размещена в корпусе блока питания. Конструкция аккумуляторной батареи исключает возможность замыкания между соседними аккумуляторами.

4.3 Прибор комплектуется для зарядки аккумуляторов сетевым адаптером.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1  Обслуживающему персоналу при эксплуатации и техническом  обслуживании (ремонте) прибора необходимо руководствоваться  настоящим руководством  по  эксплуатации, действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами промышленной  безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

5.2 Эксплуатация неисправного прибора запрещена, т.к. правильность его показаний и безопасность в использовании не гарантированы. Срочность работы или другие причины не являются основанием для нарушения правил техники безопасности.

5.3 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) допускать применение прибора во взрывоопасных зонах;

б) устранять неисправности прибора, проводить техническое обслуживание или производить зарядку аккумуляторов во взрывоопасной зоне;

в) допускать к применению прибор, у которого отсутствует пломба или клеймо или имеются повреждения корпуса;

г) до истечения срока гарантийного обслуживания нарушать пломбировку прибора и производить его разборку вне специализированных ремонтных организаций;

5.4 Прибор относится в соответствии  с  ГОСТ 12.2.007.0-75  к  приборам III класса защиты, от поражения электрическим током,  не имеющим во внутренних и внешних цепях  напряжений  более  42 В.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1 Подготовка прибора к работе

6.1.1 Перед началом  работы, в случае необходимости, зарядить аккумуляторную батарею прибора в следующей последовательности:

- подключить к разъему для заряда аккумуляторной батареи (АКБ) блока питания адаптер сетевой, входящий в комплект поставки;

- включить адаптер сетевой в сеть переменного напряжения  В, при этом засветятся два светодиодных индикатора зелёного и желтого цвета, находящиеся возле разьёма для подключения адаптера сетевого. Зелёный светодиод сигнализирует о подключении  к сети, желтый светодиод сигнализирует о процессе зарядки. По окончании зарядки желтый светодиод гаснет;

-   в режиме заряда прибор рекомендуется оставлять в выключенном состоянии;

- ВНИМАНИЕ!  Для предотвращения преждевременного выхода из строя АКБ, использование иных сетевых адаптеров для зарядки запрещено.

6.1.2 Проверить осмотром:

- целостность индикатора;

- надежность крепления винтами верхней и нижней крышек и их пломбировку.

Эксплуатация прибора с поврежденными деталями, элементами и нарушенной пломбировкой запрещается.

6.2 Режимы работы прибора

Включение прибора осуществляется нажатием на кнопку включения/выключения.

Выключение прибора осуществляется нажатием на кнопку и удерживанием  около 2с.

Автоматическое отключение прибора происходит через программно установленный изготовителем промежуток времени 10 минут. При включении прибора, если не достигнут нижний предел измерения 0,2 м/с, на дисплее отображаeтся – 0.0.

Фиксация/расфиксация показаний прибора осуществляется кратковременным нажатием на кнопку включения/выключения, при фиксации - включается дополнительная подсветка индикатора прибора.

Индикация скорости потока воздуха отображается в пределах от 0,2м/с до 20м/с, с дискретностью до 0,1м/с.

Если  превышен верхний предел диапазона измерений прибора, на дисплее отображается - □□□.

При разрядке аккумуляторных батарей до 4,5В на приборе загорается желтый светодиод.

При полной разрядке аккумуляторных батарей гаснет жёлтый и загорается красный светодиод, гаснет дисплей и прибор отключается. Нажатие  кнопки включения при разряженных аккумуляторных батареях включает только красный светодиодный индикатор, дисплей не загорается, при отпускании кнопки питание прибора отключается.

6.3 Предостережения при работе с прибором

Условия эксплуатации датчика потока должны исключать:

а) возможность повреждения корпуса и колпачка датчика и прямого обдува струей контролируемого воздушного потока со скоростью более 30 м/с;

б) сильные механические воздействия (удары, падения), чтобы исключить возможность обрыва чувствительного элемента датчика;

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание проводится для поддержания прибора в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и характеристик.

7.2 Во время эксплуатации прибор должен подвергаться периодическому профилактическому осмотру и проверке. Их периодичность устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

7.3 При профилактическом осмотре проверяется целостность корпуса, засоренность поверхностей прибора. Замеченные дефекты устранить, засоренные поверхности очистить

7.4 При периодической проверке должны быть выполнены следующие работы:

- внешний осмотр в соответствии с 6.1.2;

- при осмотре блока питания проверить наличие и состояние средств уплотнения аккумуляторов;

- проверка функционирования прибора в соответствии  с  6.2.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Перечень характерных неисправностей прибора приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Перечень характерных неисправностей прибора

| Неисправность | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Мало время нажатия на кнопку включения | Увеличить время нажатия |
|  | Разряжены аккумуляторы | Зарядить аккумуляторы по 6.1.1 |
| Индикация Er.r при помещении датчика в воздушный поток | Чувствительный элемент отсутствует | Проверить наличие датчика потока и надежность контакта в разъеме зонда |
|  | Обрыв в датчике | Сменить зонд |
|  | Обрыв в цепи АЦП прибора | Направить прибор в ремонт |
| Индикация Er.r с подсветкой индикатора | Тоже что и в предыдущем пункте плюс фиксация показаний | Снять фиксацию и выполнить действия в соответствии с предыдущим пунктом |
|  | Фиксация показаний при не прогретом датчике | Снять фиксацию и подождать 2 сек. |
| Время непрерывной работы менее 16 ч | Неполный заряд АКБ | Зарядить аккумуляторы по 6.1.1 |
|  | Аккумуляторы выработали ресурс | Направить прибор в ремонт |
| При зарядке аккумуляторы не заряжаются | Обрыв в цепи зарядки внутри прибора | Направить прибор в ремонт |
|  | Неисправен сетевой адаптер | Проверить напряжение на контактах разъема адаптера, подключаемого к прибору. Должно быть без нагрузки не менее 9 В. |

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индикатор тяги ИТ-1 ЕЛШУ.402222.001, заводской номер ____________, соответствует техническим условиям ТУ BY 100270876.168 -2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_________________

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку:

ОТК

М.П.

__________	__________		___________

(должность)	(подпись)		 (фамилия)

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель   гарантирует  нормальную  работу прибора не менее 18 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем  правил  транспортирования,  хранения  и эксплуатации. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

10.2 Для предотвращения несанкционированного доступа к электронной плате прибора -изготовитель пломбирует  винты крепления крышек к корпусу прибора.

10.3 Ремонт прибора в течение гарантийного срока  производит изготовитель.

10.4 В гарантийный ремонт не принимаются приборы, имеющие механические повреждения,  нарушение пломбировки. Приборы, отправляемые в ремонт, должны быть в комплектности, указанной в разделе 3 настоящего руководства по эксплуатации.

10.5 Гарантийный  срок продлевается  на  время от подачи рекламации до выдачи  (возвращения) из ремонта.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 252-67-95; 252-45-84; тел.-факс (017) 252-13-56 - отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 251-73-23 - приемная; |
|  | (017) 251-45-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электронная почта: | marketing@belgastechnika.by |

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Потребитель предъявляет рекламации изготовителю в соответствии с существующими на настоящее время положениями о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиям, организациям и учреждениям.

11.2 Ремонт прибора производит изготовитель по адресу:

220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «Белгазтехника»

| Краткое содержание рекламации | Дата отправки | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

12.1  Прибор  упакован в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по варианту ВУ-0 упаковочным средством УМ-5.

12.2   Прибор  не нуждается в средствах временной противокоррозионной защиты.

12.3   Прибор в комплектности,  согласно таблице 3.1 настоящего руководства  по эксплуатации ЕЛШУ.402222.001 РЭ,  уложен в коробку ЕЛШУ.402222.001-7.

Коробка завернута  в  полиэтиленовую  пленку  типа  М толщиной  не менее 0,06 мм по  ГОСТ 10354-82.  Швы заварить. Допускается вместо пленки использовать ленту клеевую на бумажной основе Вз-75  ГОСТ 18251-87.

13 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1 Транспортирование приборов в транспортной таре возможно автомобильным и железнодорожным транспортом, при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и брызг воды.

13.2 Приборы  должны транспортироваться при температуре от минус 25 до плюс 55 °С,  относительной влажности  воздуха  не  более  98 %  при температуре  35 °С   в  соответствии с  условиями  3 (Ж3)  по   ГОСТ 15150-69   при отсутствии агрессивных  и  ароматических паров (газов).

13.3 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных приборов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

13.4 При погрузке и выгрузке приборов должны приниматься меры предосторожности, исключающие сотрясения, которые могут их повредить.

13.5 Приборы должны  храниться  в отапливаемом  и  вентилируемом  складском помещении в условиях  1 (Л)  по  ГОСТ 15150-69  при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов).

13.6 Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм. Допускается укладка приборов в хранилище на стеллажи не более чем в 4 слоя.

13.7 При эксплуатации допускается транспортирование и хранение единичных экземпляров приборов без упаковки и транспортной тары, если приняты меры предосторожности, исключающие сотрясения и удары и обеспечивающие климатические условия, соответствующие условиям эксплуатации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | Замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

9

7

8

6

5

4

3

1

2