БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРН ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ

"БЕЛТОПГАЗ"

### Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

### "Белгазтехника"

ОКП	     42 2250						МКС        91.140.40

ОКП РБ   33.20.45.550

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер РУП “Белгазтехника”

И.Г. Андарало

“____”____________2004 г.

ИНДИКАТОР СОПРОТИВЛЕНИЯ

ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ИСФС-1

## Руководство по эксплуатации

14-03.2.00.000 РЭ

Нач. конструкторского отдела

КИПиА РУП “Белгазтехника”

В.М. Завальников

Начальник отдела метрологии и испытаний продукции

###### В.П. Панков

Нач. технического отдела

В.И. Васюкович

Зам. начальника ОП

В.Я. Козыренко

Нач. отдела стандартизации

Н.Н. Чайковский

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1  Назначение изделия...........................................................................…...........3

2  Технические характеристики.......................................................…........…....4

3  Комплектность..........................................................….........................….......5

4  Устройство и принцип работы......................................................….....…….6

5  Указания мер безопасности.................................................................….....…9

6  Подготовка к работе. Порядок работы. ……..…………………..…..…..…10

7  Техническое обслуживание. …………………………….………..………...12

8  Возможные неисправности и способы их устранения….…………………13

9  Свидетельство о приемке……………………………………………………14

10  Гарантии изготовителя……………………………………………………..15

11 Сведения о рекламациях.………………………………………..……….….16

12  Сведения о консервации и упаковке....…...............……...................…..…17

- Транспортирование и хранение……………………............................……18

14  Сведения о сертификации…………………………………….….……....…19

Лист регистрации изменений........................……………….……………..20

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Индикатор сопротивлений фланцевых соединений ИСФС-1 14-03.2.00.000 (в дальнейшем - индикатор) предназначен для контроля активного сопротивления изолирующих фланцевых и муфтовых соединений в макроклиматических районах с умеренным климатом.

1.2 По устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды индикатор соответствует исполнению У категории 1.1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом с ограничением по температуре от минус 10 до плюс 40 °С.

Рабочие значения влажности воздуха 98 % при 25 °С без конденсации влаги.

1.3 По прочности к механическим воздействиям индикатор имеет ударопрочное  исполнение N2 по ГОСТ 12997-84 и выдерживает воздействие синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения не более 0.15 мм.

1.4 Корпус индикатора имеет степень защиты оболочки от окружающей среды не ниже IP52 согласно ГОСТ 14254-96.

1.5 Область применения индикатора – газовые, химические, нефтехимические и прочие отрасли, использующие изолирующие фланцевые соединения и осуществляющие их контроль.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики, необходимые для изучения и  правильной эксплуатации индикатора

2.1.1 Индикатор обеспечивает световую индикацию величины активного сопротивления изоляции путем отнесения ее к одному из поддиапазонов, значения которых указаны на лицевой панели.

2.1.2 Номинальное напряжение питания 2,4 В (2 аккумулятора типоразмера АА, емкостью 1,5 А/ч).

2.1.3 Потребляемый ток не более 80 мА.

2.1.4 Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов не менее 8 ч при нормальных условиях согласно ГОСТ 15150-69.

2.1.5 Индикатор обеспечивает световую сигнализацию при разряде аккумуляторной батареи.

2.1.6 Габаритные размеры  индикатора не более 160 х 60 х 35 мм.

2.1.7 Масса индикатора не более 0,3 кг

2.1.8  Индикатор соответствует требованиям Норм 8-95 и СТБ ГОСТ Р 51320-2001 к уровню индустриальных радиопомех.

2.1.9 Вероятность безотказной работы индикатора в течение 2000 ч - не менее 0,91.

2.1.10 Средний срок службы - не менее 8 лет.

2.1.11 Среднее время восстановления работоспособности - не более 4 ч.

2.1.12 Конструкция индикатора соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 для электротехнических изделий III класса по способу защиты человека от поражения электрическим током, а конструкция адаптера сетевого – требованиям ГОСТ 12.2.006-87 для электротехнических изделий II класса.

2.2 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов

2.2.1 Индикатор не содержит драгоценные металлы.

2.1.2 Индикатор содержит следующие цветные металлы:

- алюминий и алюминиевые сплавы A/III/1 (Д16Т) – 140 г;

- латунь ЛС-59-1 – 18 г;

- сплавы оловяно-свинцовые Г/II/3 (ПОС 61) – 8 г;

- лом сложный, состоящий из двух и более цветных металлов – KI (2 аккумулятора типоразмера АА) – 60 г.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Состав комплекта поставки указан в таблице. 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 14-03.2.00.000 14-03.2.00.000 РЭ 14-03.2.00.004 14-03.2.04.000 14-93.3.06.00.000-11 | Индикатор ИСФС-1 Индикатор ИСФС-1. Руководство по эксплуатации Штырь Удлинитель Адаптер сетевой | 1 1 2 1 1 |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### 4.1 Индикатор предназначен для контроля активного сопротивления изолирующих фланцевых и муфтовых соединений.

4.2. Внешний вид индикатора показан на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1- Внешний вид индикатора

Конструктивно индикатор состоит из корпуса 1, скрепленного верхней 2 и нижней 3 крышками. На верхней крышке установлены цанговые зажимы 4, в которых крепятся штыри 5, подсоединяемые непосредственно к контролируемому соединению. На лицевой панели 6 находится кнопка включения индикатора 7, светодиодный индикатор 8, свечение которого свидетельствует о разряде аккумуляторной батареи (далее - АКБ) ниже допустимого предела, и светодиодные индикаторы со значениями контролируемых порогов. На нижней крышке находится разъем для подключения адаптера сетевого при осуществлении подзарядки АКБ. При отсутствии зарядного тока светодиодный индикатор, расположенный на нижней крышке, не светится.

4.3 Электрическая структурная схема индикатора приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 - Электрическая структурная схема индикатора.

4.3.1 В основе работы индикатора лежит метод преобразования измеряемого параметра в пропорциональное ему напряжение. Схема построена по методу стабилизированного напряжения в цепи делителя. Для исключения влияния внешних воздействующих факторов работа проводится на переменном токе. Делитель, составленный из известного образцового резистора Ro и определяемого Rx, питается от источника высокочастотного напряжения (на схеме – задающего генератора). Конденсаторы С и С’ служат для развязки по постоянному току. Падение высокочастотного напряжения на измеряемом сопротивлении (изолирующем фланцевом соединении) зависит от его значения. Через амплитудный детектор оно подается на схему индикации, представляющую собой пороговые устройства, включающие соответствующую индикацию. Значения порогов заносятся при калибровке индикатора при известных значениях Rx и указаны на лицевой панели индикатора.

Напряжение питания 2,4 В с АКБ через замкнутые контакты кнопки ВКЛ поступает на импульсный стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения повышает напряжение АКБ с уровня (2,3±0,3)  до (5±0,1) В, осуществляя питание остальных частей индикатора. Схема индикации разряда АКБ представляет собой пороговое устройство, следящее за уровнем напряжения на АКБ. Когда напряжение на АКБ снизится до величины (2,1±0,05) В, происходит зажигание светодиодного индикатора РАЗРЯД АКБ. Такое напряжение на аккумуляторах соответствует 10 % от полной электрической емкости. Дальнейшее снижение напряжение может вызвать выход из строя аккумуляторов или уменьшение их срока службы.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации индикатора  допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством, прошедшие обучение и проверку знаний правил безопасности в хозяйствах или отраслях, эксплуатирующих индикатор.

5.2 Категорически запрещается:

а) эксплуатировать индикатор во взрывоопасных зонах всех категорий;

б) производить заряд аккумуляторов сетевым адаптером, имеющим механические и другие повреждения;

в) производить заряд аккумуляторов в течение времени более 16 ч.

6.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1 Индикатор эксплуатируется одним оператором.

6.2 Приступая к работе, проверить:

- отсутствие механических повреждений и загрязнений на корпусе индикатора. При необходимости, загрязнения удалить. При наличии механических повреждений нормальная работоспособность индикатора не гарантируется;

- нажатием и удержанием кнопки ВКЛ включить питание индикатора, убедиться в наличии свечения индикатора, соответствующего максимальному значению контролируемого сопротивления;

- убедиться в отсутствии свечения индикатора РАЗРЯД АКБ. Отпусканием кнопки ВКЛ выключить питание индикатора.

Примечание – Кратковременное зажигание светодиода РАЗРЯД АКБ в момент включения (выключения) индикатора не является признаком разряда АКБ.

6.3 При наличии постоянного свечения индикатора РАЗРЯД АКБ зарядить аккумуляторы в следующей последовательности:

- подключить к разьему ЗАРЯД на нижней крышке  индикатора адаптер сетевой;

- включить адаптер сетевой в сеть переменного тока напряжением (220 +22-33) В, частотой (50(1) Гц (далее - сеть), при этом должен загореться светодиодный индикатор, расположенный около разъема.

- заряжать аккумуляторы в течение 16 ч.

Примечание - Для исключения преждевременного выхода из строя аккумуляторов необходимо выполнять следующие требования:

а) не производить работы при разряде аккумуляторов ниже установленного значения- (2,1±0,05) В,  о чем сигнализирует свечение красного светодиодного индикатора РАЗРЯД АКБ;

б) не допускать заряда аккумуляторов более 16 ч;

г) зарядку аккумуляторов производить только при снижении напряжения питания до заданного уровня, а именно - после срабатывания  аварийного светодиодного индикатора РАЗРЯД АКБ;

д) не подключать (отключать) индикатор к сетевому адаптеру в процессе зарядки.

4) Отключить адаптер сетевой от сети, отсоединить адаптер от индикатора.

При эксплуатации индикатора при отрицательных температурах окружающего воздуха, емкость аккумуляторов и, соответственно, продолжительность непрерывной работы  индикатора снижается.

6.4 Присоединить штыри к цанговым зажимам индикатора. Контроль сопротивления изолирующего фланцевого соединения производится  при подсоединении штырей к контактам контролируемого соединения. Индикатор при этом должен быть включен.

Если, при проведении контроля, зажигаетя несколько пороговых индикаторов, то в качестве определяемого принимать наименьшее из индицируемых значений.

Перед подключением штырей индикатора к фланцевому соединению рекомендуется зачистить места контактирования на фланцевом соединении.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1 Техническое обслуживание проводится для поддержания индикатора в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров.

7.2 К техническому обслуживанию индикатора должен допускаться специально обученный персонал, ознакомившийся с руководством по эксплуатации 14-03.2.00.000 РЭ.

7.3 Индикатор рассчитан (при полностью заряженных аккумуляторах) на 8 ч непрерывной работы. Если при включении индикатора светится индикатор РАЗРЯД АКБ, следует отключить индикатор и зарядить аккумуляторы в соответствии с 6.3 настоящего руководства. Отсутствие свечения пороговых индикаторов и индикатора РАЗРЯД АКБ говорит о глубоком разряде АКБ. В этом случае АКБ также необходимо зарядить.

7.4 Во время эксплуатации индикатор должен подвергаться внешнему осмотру перед его применением по назначению.

7.5 Внешний осмотр индикатора перед его применением по назначению выполняется в последовательности, указанной в 6.2 настоящего руководства. При обнаружении неисправности и невозможности ее устранить – направить индикатор в ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНДИКАТОРА С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении не светится ни один из светодиодных индикаторов на передней панели. 2. При включении светится светодиодный индикатор РАЗРЯД АКБ 3. При включении светится индикатор, не соответствующий максимальному контролируемому порогу 4. В процессе заряда не светится индикатор ЗАРЯД АКБ | Аккумуляторы разрядились ниже установленного уровня Аккумуляторы разрядились ниже установленного уровня Загрязнение изолятора цанговых зажимов на верхней крышке индикатора Нет контакта в соединении индикатор – сетевой адаптер | Зарядить акумуляторы в соответствии с 6.3 настоящего руководства Зарядить акумуляторы в соответствии с 6.3 настоящего руководства Удалить загрязнение Проверить контакты соединения. Очистить их, при необходимости. |

#### 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индикатор сопротивлений фланцевых соединений ИСФС-1 	14-03.2.00.000

заводской номер______________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ РБ 100270876.118-2004, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП       ________________       _____________________

личная подпись          расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров индикатора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев с момента ввода индикатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления индикатора.

7.3. В течение гарантийного срока изготовитель обязан безвозмездно производить ремонт индикатора, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружен отказ в работе или любое несоответствие требованиям ТУ, произошедшее по вине изготовителя.

7.4 В гарантийный ремонт не принимаются приборы, имеющие механические повреждения, нарушения пломбировки.

7.5 Гарантийный срок продлевается на время нахождения индикатора в ремонте.

7.6 Гарантии изготовителя не распространяются на аккумуляторы.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная; |
|  | (017) 213-07-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электрон-ная почта: | marketing@belgastechnika.by |

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 При отказе в работе или неисправности индикатора в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия изготовителю по адресу: 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП "Белгазтехника".

| Краткое содержание рекламации | Дата отправки | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

12.1 Индикатор упакован согласно  ГОСТ 9.014-78  по  варианту  внутренней упаковки ВУ-0  с  помощью упаковочного средства УМ-5 без временной противокоррози-онной защиты.

1.5.2 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки марки М толщиной не менее 0,06 мм по ГОСТ 10354-82.

1.5.3 Индикатор вместе с комплектом принадлежностей, эксплуатационной и товаросопроводительной документацией уложен в коробку  14-03.2.06.000.  Свободные места заполнены отходами картона  по  ГОСТ 7376-89 или аналогичным заполнителем.

После упаковки коробка оклеена лентой с липким слоем по ГОСТ 20477-86.

1.5.4 Упакованные комплекты индикаторов уложены в ящик типа II-I по ГОСТ 2991-85. Размеры ящика определяются в зависимости от количества изделий.

1.5.5 Свободные места в ящике заполнены стружкой древесной ГОСТ 5244-79 или другим наполнителем, исключающим перемещение упаковок внутри ящика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Индикатор сопротивления

Фланцевых соединений

ИСФС-1				14-03.2.00.000		№

наименование изделия 		обозначение 			заводской номер

Упакован 					РУП “Белгазтехника”

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Должность 			Личная подпись		расшифровка подписи

## Год, месяц, число

## 13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1 Транспортирование индикаторов в транспортной таре возможно автомобильным и железнодорожным транспортом, при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и брызг воды.

13.2 Индикаторы должны транспортироваться в условиях З (ЖЗ) и храниться в складских помещениях в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 10 °С и отсутствии агрессивных паров (газов).

13.3 Упакованные индикаторы должны быть надежно закреплены в транспортных средствах таким образом, чтобы исключить возможность ударов их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

13.4 При погрузке и выгрузке индикаторов должны приниматься меры предосторожности, исключающие сотрясения, которые могут их повредить.

13.5 Расстояние между стенками хранилища и индикаторами, полом хранилища и индикаторами должно быть не менее 100 мм.

13.6 Допускается транспортирование и хранение единичных экземпляров индикаторов без упаковки и транспортной тары при условии самовывоза, если приняты меры предосторожности, исключающие сотрясения и удары и обеспечивающие  климатические условия, указанные в 1.2, 1.3 настоящего руководства.

14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

14.1. Сведения о сертификации приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР020 003 04279 | Орган по сертификации продукции, услуг и персонала БелГИМ | 22.01.2019 |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов(страниц) | Всего листов (страниц)в докум. | № докум. | Входящий № Сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |